Нови Сад, 25.10.2019. године

Број: 01-1937/5-2

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-1937/5-2 од 18.10.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „Медицинска и лабораторијска опрема 5“ која обухвата набавку апарата за дигестију и дестилацију узорака за одређивање протеина и уређај за одређивање/екстракцију масти, ОП – 18/2019

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-1937/5-1 од 24.10.2019. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“, која обухвата набавку инкубатора са хлађењем и надоградњу GC-MSD гасног хроматографа, ОП – 17/2019

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио  допис са назнаком „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije – „Медицинска и лабораторијска опрема 5“, ОП – 18/2019 следеће садржине:

Pitanja:

- Obzirom da u tehničkoj specifikaciji, za aparat za određivanje proteina, nije definisan način zagrevanja digestivne jedinice, da li uređaj treba da ima infra crveni sistem grejanja (IR zagrevanje)?

- U tehničkoj specifikaciji uređaja za određivanje masti, traži se da ekstrakcione hilzne budu dimenzija 33x80mm, da li se misli na min. 33x80mm?

- U obrascu ponude konkursne dokumentacije stoji:

Garantni rok (na aparate): _______meseci od dana isporuke i instalacije aparata ( minimum 12 meseci)

A u tehničkoj dokumentaciji stoji: Garancija aparata minimum 24 meseca.

Molimo Vas za pojašnjenje koji garantni rok je zahtevan konkursnom dokumentacijom?

- U dodatnim uslovima konkursne dokumentacije zahtevano je da ponuđač ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima SRPS, ISO 9001, ISO 14001 и OXSAS 18001 за област инсталације и одржавања апарата.

Da li je prihvatljivo dostaviti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, I ISO 450001:2018 (sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu koji je trenutno važeći standard a menja standard OHSAS 18001) koji se primenjuje na oblast Prodaja, podrška i servisiranje laboratorijske i procesne opreme.

- S obzirom da u konkursnoj dokumentaciji stoji da se ponuda podnosi na srpskom jeziku, te da deo ponude koji se odnosi na tehničku dokumentaciju i tehničke karakteristike može biti na engleskom ili nemačkom jeziku. Da li je prihvatljivo dokaze dodatnih uslova kao što su autorizacija proizvođača i fotokopija sertifikata servisera izdate od strane proizvođača dostaviti na engleskom jeziku?

- U konkursnoj dokumentaciji zahtevani rok isporuke je maksimalno 30 dana od dana zaključenja ugovora. Zbog specifičnosti vrste opreme a kako se bliži kraj godine gde ima dosta praznika kako kod ino proizvođača tako i kod nas, molimo Vas da prihvatite da rok isporuke bude do 60 dana od stupanja ugovora na snagu.

Одговори на питања:

1.  Пошто у техничкој спецификацији није дефинисан начин загревања дигестивне јединице уређај може и не мора да има инфра црвени систем грејања, прихватљива су и друга техничка решења.

2. Да, екстракционе хилзне треба да буду минимум 33x80 mm.

3. Услед техничке грешке у обрасцу понуде стоји Гарантни рок минимум 12 месеци а требало би да стоји минимум 24 месеца како је захтевано у техничкој спецификацији.

4. Да, могуће је доставити ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, I ISO 450001:2018 уместо стандарда OHSAS 18001.

5. Да, прихватљиво је доказе додатних услова као што су ауторизација произвођача и фотокопија сертификата сервисера издате од стране произвођача доставити на енглеском језику.

6. Остајемо при ставу да је рок испоруке 30 дана како је наведено у Конкурсној документацији.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-1937/5 од 18.10.2019. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке